계통 안정화 기능 검증용 AC 선로 모의장치 구매

선로모의장치 계측장비 측정항목 및 데이터 제공 범위 설명서

Measuring Instrument Specifications & Data Provision Scope

| 계약건명 | 계통 안정화 기능 검증용 AC 선로 모의장치 구매 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 수요기관 | 한국전기연구원 | 작성일 | 2026년 06월 05일 |
| 수행기관 | ㈜업텍 | 문서번호 | RPT-LS-MTR-2026-001 Rev.0 |

1. 개요

❍  본 문서는 선로모의장치에 적용된 계측장비가 측정하는 전기적 항목과 각 측정 데이터의 의미, 활용 목적, 제공 범위를 발주처에 명확히 설명하기 위해 작성한다.

❍  본 문서를 통해 계측장비가 전압, 전류, 전력, 주파수, 역률, 보호상태 등 어떤 정보를 계측 및 표시하는지 정의하고, 시험 운전 및 상태 확인 시 사용자가 확인해야 할 주요 데이터 항목을 공유한다. 또한 각 계측값의 용도와 적용 범위를 정리하여 장비 기능에 대한 이해를 돕고, 향후 시운전, 검수, 운영 협의 시 기준 자료로 활용하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용 대상 장치

| 제품명 | 모델명 / 제조사 | 설치위치 / 계측위치 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력미터계 | GIMAC 1000 (EX모델) / LS ELECTRIC | • 설치 위치: 판넬 전면 • 계측 위치: 선로모의장치 입력부, 출력부 (BUS IN, BUS OUT 1/2/3) | 전력·전압·전류·역률·고조파 등 종합 전력품질 계측 |
| EOCR (전자식 과전류 계전기) + 미터계 | iSEM2 (계전기) + sPDM (미터계) / 슈나이더 | • [계전기]: 판넬 내부 • [미터계]: 판넬 전면 • 계측 위치: #1 ~ #10 선로부 | 과전류 보호 + 선로별 전력 품질·보호 상태 계측 |

2.1 장치 사진

| GIMAC 1000 (EX모델) | iSEM2 (계전기) + sPDM (미터계) |
| --- | --- |

3. 적용 장치별 계측 항목

3.1  GIMAC 1000 (LS ELECTRIC) — 전력미터계  ①

▪ 적용 위치: BUS IN, BUS OUT 1/2/3 (판넬 전면)

| 계측 항목 | 측정 범위 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| 평균 전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| 평균 전류 | 0 ~ 999.9k | A |
| A상 전류 | 0 ~ 999.9k | A |
| B상 전류 | 0 ~ 999.9k | A |
| C상 전류 | 0 ~ 999.9k | A |
| A상 전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| B상 전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| C상 전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| AB상 선간전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| BC상 선간전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| CA상 선간전압 | 0 ~ 999.9k | V |
| 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| TOTAL 유효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | W |
| TOTAL 무효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | Var |
| TOTAL 피상전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | VA |
| 주파수 | 0, 40 ~ 70.5 | Hz |
| 순방향 유효전력량 | 0 ~ 999,999,999.9 | Wh |
| 순방향 무효전력량 | 0 ~ 999,999,999.9 | Varh |
| 피상전력량 | 0 ~ 999,999,999.9 | VAh |
| A상 부하율 | 0 ~ 9999 | % |
| B상 부하율 | 0 ~ 9999 | % |
| C상 부하율 | 0 ~ 9999 | % |
| 역방향 유효전력량 | 0 ~ 999,999,999.9 | Wh |
| 역방향 무효전력량 | 0 ~ 999,999,999.9 | Varh |
| A상 유효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | W |
| B상 유효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | W |
| C상 유효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | W |
| A상 무효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | Var |
| B상 무효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | Var |
| C상 무효전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | Var |
| A상 피상전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | VA |
| B상 피상전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | VA |
| C상 피상전력 | -999,999,999,999.9 ~ 999,999,999,999.9 | VA |
| A상 전압 위상 | 0 ~ 359.9 | ˚ |
| B상 전압 위상 | 0 ~ 359.9 | ˚ |
| C상 전압 위상 | 0 ~ 359.9 | ˚ |
| A상 전류 위상 | 0 ~ 359.9 | ˚ |
| B상 전류 위상 | 0 ~ 359.9 | ˚ |
| C상 전류 위상 | 0 ~ 359.9 | ˚ |
| A상 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| B상 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| C상 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| A상 기본파 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| B상 기본파 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| C상 기본파 역률 | -1.000 ~ 1.000 | F / R |
| A상 전압 THD | 0 ~ 100 | % |
| B상 전압 THD | 0 ~ 100 | % |
| C상 전압 THD | 0 ~ 100 | % |
| A상 전류 THD | 0 ~ 100 | % |
| B상 전류 THD | 0 ~ 100 | % |
| C상 전류 THD | 0 ~ 100 | % |

3.2  GIMAC 1000 (LS ELECTRIC) — 전력미터계  ②  (디멘드·고조파·TDD)

| 계측 항목 | 측정 범위 | 단위 |
| --- | --- | --- |
| A상 전류 디멘드 | 0 ~ 99.99k | A |
| B상 전류 디멘드 | 0 ~ 99.99k | A |
| C상 전류 디멘드 | 0 ~ 99.99k | A |
| 평균 전류 디멘드 | 0 ~ 99.99k | A |
| 전력 디멘드 | 0 ~ 999.9M | W |
| A상 MAX 전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| B상 MAX 전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| C상 MAX 전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| MAX 평균 전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| MAX 피상전력 | 0 ~ 999.9M | VA |
| MAX 유효전력 | 0 ~ 999.9M | W |
| MAX 무효전력 | 0 ~ 999.9M | Var |
| A상전압 MAX THD | 0 ~ 100 | % |
| B상전압 MAX THD | 0 ~ 100 | % |
| C상전압 MAX THD | 0 ~ 100 | % |
| A상전류 MAX THD | 0 ~ 100 | % |
| B상전류 MAX THD | 0 ~ 100 | % |
| C상전류 MAX THD | 0 ~ 100 | % |
| MAX 디멘드 A상전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| MAX 디멘드 B상전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| MAX 디멘드 C상전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| MAX 디멘드 평균전류 | 0 ~ 99.99k | A |
| MAX 디멘드 유효전력 | 0 ~ 999.9M | W |
| A상전압 1~31고조파 | 0 ~ 999.9k | V |
| B상전압 1~31고조파 | 0 ~ 999.9k | V |
| C상전압 1~31고조파 | 0 ~ 999.9k | V |
| A상전류 1~31고조파 | 0 ~ 999.9k | A |
| B상전류 1~31고조파 | 0 ~ 999.9k | A |
| C상전류 1~31고조파 | 0 ~ 999.9k | A |
| A상 전류 TDD | 0 ~ 100 | % |
| B상 전류 TDD | 0 ~ 100 | % |
| C상 전류 TDD | 0 ~ 100 | % |

3.3  EOCR-iSEM2 + sPDM (슈나이더) — 과전류 계전기 + 미터계  ①

▪ 적용 위치: #1 ~ #10 선로부 (계전기: 판넬 내부, 미터계: 판넬 전면)

| 계측 항목 | 측정 범위 | 분해능 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유효 전력량 | - | 0.01 | kWh |
| 무효 전력량 | - | 0.01 | kVArh |
| 열용량 수준 | 0 ~ 200 | - | % Trip Level |
| 최대 전류 비율 | 0 ~ 65535 | - | % OC |
| L1 전류 비율 | 0 ~ 65535 | - | % Inom |
| L2 전류 비율 | 0 ~ 65535 | - | % Inom |
| L3 전류 비율 | 0 ~ 65535 | - | % Inom |
| 최대 전류 불평형 | - | - | % imb |
| 전압 주파수 | - | 0.1 | Hz |
| 평균 전압 | - | 0.1 | V |
| L3-L1 선간전압 | - | 0.1 | V |
| L1-L2 선간전압 | - | 0.1 | V |
| L2-L3 선간전압 | - | 0.1 | V |
| 최대 전압 불평형 | - | - | % imb |
| 역률 | 0 ~ 100 | 0.01 | - |
| 역률 상태 | 0 ~ 1 | - | - |
| 위상각 | - | 0.1 | degree |
| 최종 정전 지속시간 | 0 ~ 65535 | 0.1 | sec |
| 유효 전력 | - | 1 | W |
| 무효 전력 | - | 1 | Var |
| 전류 주파수 | - | 0.1 | Hz |
| 평균 실효전류 | - | 0.01 | A |
| L1 전류 | - | 0.01 | A |
| L2 전류 | - | 0.01 | A |
| L3 전류 | - | 0.01 | A |
| 접지 전류 | - | 1 | mA |
| 최대 실효전류 | - | 0.01 | A |
| 잔류 전류 | - | 1 | mA |
| 고속 평균 실효전류 | - | 0.01 | A |
| 고속 L1 전류 | - | 0.01 | A |
| 고속 L2 전류 | - | 0.01 | A |
| 고속 L3 전류 | - | 0.01 | A |
| 고속 최대 실효전류 | - | 0.01 | A |
| 최소 전압 비율 | - | - | % Vnom |
| 고속 평균 전압 | - | 0.1 | V |
| 고속 L3-L1 선간전압 | - | 0.1 | V |
| 고속 L1-L2 선간전압 | - | 0.1 | V |
| 고속 L2-L3 선간전압 | - | 0.1 | V |
| 운전시간 | 0 ~ 65535 | 0.1 | hour |
| CPU 접합부 온도 | -40 ~ 125 | - | °C |
| 내부 기준 전압 | - | 0.001 | V |
| 주 전원 12VDC | - | 0.001 | V |
| 평균 L1 전류 | - | 0.01 | A |
| 평균 L2 전류 | - | 0.01 | A |
| 평균 L3 전류 | - | 0.01 | A |

3.4  EOCR-iSEM2 + sPDM (슈나이더) — 과전류 계전기 + 미터계  ②

| 계측 항목 | 측정 범위 | 분해능 | 단위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평균 접지 전류 | - | 1 | mA |
| 평균 최대 실효전류 | - | - | A |
| 평균 L3-L1 전압 | - | 0.01 | V |
| 평균 L1-L2 전압 | - | - | V |
| 평균 L2-L3 전압 | - | 1 | V |
| 평균 역률 | 0 ~ 100 | - | - |
| 평균 유효전력 | - | 1 | kW |
| 평균 무효전력 | - | - | Var |
| L1 전류 파고율 | - | 1 | - |
| L2 전류 파고율 | - | - | - |
| L3 전류 파고율 | - | 0.01 | - |
| 최대 전류 파고율 | - | - | - |
| 전류 기본파 주파수 | - | 0.1 | Hz |
| 전압 기본파 주파수 | - | - | Hz |
| 평균 전류 THD | - | 0.1 | % |
| L1 전류 THD | - | - | % |
| L2 전류 THD | - | - | % |
| L3 전류 THD | - | - | % |
| 최대 전류 THD | - | - | % |
| 전체 전류 저하도 | - | - | % |
| L1 전류 저하도 | - | - | % |
| L2 전류 저하도 | - | - | % |
| L3 전류 저하도 | - | - | % |
| 최대 전류 저하도 | - | - | % |
| L1 기본파 전류 | - | 0.1 | A |
| L2 기본파 전류 | - | - | A |
| L3 기본파 전류 | - | 0.1 | A |
| L1 전체 전류 | - | - | A |
| L2 전체 전류 | - | 0.01 | A |
| L3 전체 전류 | - | - | A |
| 평균 전압 THD | - | 0.01 | % |
| L3-L1 전압 THD | - | - | % |
| L1-L2 전압 THD | - | 0.01 | % |
| L2-L3 전압 THD | - | - | % |
| 최대 전압 THD | - | 0.01 | % |
| L3-L1 기본파 전압 | - | - | V |
| L1-L2 기본파 전압 | - | 0.01 | V |
| L2-L3 기본파 전압 | - | - | V |
| L3-L1 전체 전압 | - | 0.01 | V |
| L1-L2 전체 전압 | - | - | V |
| L2-L3 전체 전압 | - | 0.01 | V |

4. 계통해석 필요값과 의미

| 구분 | 계측 요소 | 의미 및 활용 |
| --- | --- | --- |
| 전압 데이터 | ▪ 상전압, 선간전압 ▪ 평균전압 ▪ 최소·최대 전압 ▪ 전압 불평형 ▪ 전압 기본파 ▪ 전압 THD | 전원 건전성, 상 불균형, 순간 전압강하, 왜형 여부 판단 |
| 전류 데이터 | ▪ L1/L2/L3 전류 ▪ 평균 전류 ▪ 최대 실효전류 ▪ 접지전류 ▪ 잔류전류 ▪ 전류 불평형 ▪ 기본파 전류 ▪ 전체 전류 ▪ 전류 THD | 부하 분포, 상별 편차, 왜형 부하 여부 판단 |
| 전력 데이터 | ▪ 유효전력(kW) ▪ 무효전력(kVar) ▪ 피상전력(kVA) ▪ 전력량(kWh, kVarh) ▪ 평균 유효·무효전력 ▪ 역률 ▪ 위상각 | 실제 소비전력, 무효전력 부담, 설비 효율, 부하 특성 분석 |
| 주파수 데이터 | ▪ 전압 주파수 ▪ 전류 기본파 주파수 | 전원 품질, 인버터/발전원/시험전원 이상 여부 확인 |
| 품질/파형 데이터 | ▪ 전압 THD ▪ 전류 THD ▪ 전류 파고율 ▪ 전류 저하도(Degradation) | 비선형 부하, 왜곡, 파형 이상, 계통 스트레스 평가 |
| 보호/이상 상태 데이터 | ▪ 과전류 비율 ▪ 상전류 비율 ▪ 열용량 수준 ▪ 지락전류 ▪ 최대 불평형 상 ▪ 보호계전기 Trip·Alarm 상태 ▪ 마지막 정전 지속시간 | 단순 측정뿐만 아니라 보호동작 발생 원인 추적 |
| 운전/진단 데이터 | ▪ 운전시간 ▪ CPU 접합부 온도 ▪ 내부 기준 전압 | 계측기 자체 이상과 계통 이상을 구분하는 데 필요 |

※ 본 문서는 선로모의장치 계측장비의 측정항목 및 데이터 제공 범위를 정의한 공식 설명서입니다.

※ 계측값의 실제 표시 범위 및 통신 항목은 계측기 제조사 매뉴얼 및 통신 사양서를 병행 참조하시기 바랍니다.